附件1
南宁市武鸣区中医医院医疗设备采购项目
询价比选文件

一、采购需求
说明：标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足该报价作无效处理。所有设备的质量保证期不少于3年。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时提供产品“三包”服务，每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
（一）分标1手动牵引床
采购参数
1.基本功能要求： 
（1）床体具备水平移动功能 
（2）床面具备水平上升和下降
（3）床面具备头低足高倾斜功能
（4）床面腿板具备分腿外展功能
（5）床面头板具有水平移动功能
（6）床体与立柱一体化设计，实现牵引和悬吊功能 
（7）床面分头板，背板，双腿板，双手板，头板开孔，腿板可分离并能水平外展 
（8）立柱弯臂设定点牵引环 
2.技术参数： 
▲（1）床面水平移动大于等于400mm
（2）床体升降行程大于400mm 
▲（3）纵向倾斜大于等于15º 
（4）腿板水平外展大于等于30º 
（5）下肢悬吊最大距离大于等于1600mm 
3.其它要求 :
▲（1）可实现仰卧位下肢悬吊牵引功能 
▲（2）可实现俯卧位下肢悬吊牵引功能 
（3）可实现单下肢外展牵引功能 
（4）可实现俯卧位水平牵引功能 
▲（5）可实现斜躺位颈椎牵引功能 
▲（6）升降及倾斜采用电动控制，水平牵引力施加采用手动渐进式
（7）具备紧急暂停功能，牵引过程中随时紧急暂停，确保安全
（8）产品及配套具有多项相关专利支持，确保技术优势
▲（9）产品失效日期：≥10年 
（二）分标2:干式荧光免疫分析仪
采购参数
1.可开展糖化血红蛋白、超敏C反应蛋白、降钙素原、B型钠尿肽、淀粉样蛋白A、甲胎蛋白、肝素结合蛋白、β-HCG、PSA、铁蛋白、25-羟基维生素、HCY、心肌三项等项目检查；
2.原始采血管不开盖直接穿刺上样，可支持末稍血样本自动上样；
3.最快3分钟可出检测结果。
4.该设备涉及耗材使用，请备注是否为专机专用耗材，同时提供使用耗材报价及每人份价格报价。
（三）分标3：肺功能测定仪
采购参数
1.满足慢阻肺、哮喘、支气管炎、老年咳喘等常见病筛查诊断，快速检测通气功能，辅助分级诊疗与用药指导；
2.适配老年人健康体检、慢性病管理、重点人群肺部健康筛查；
3.设备操作简单、便携易摆放、故障率低，医护易上手，检测速度快，适合门诊大批量快速筛查，售后维保便捷。
4.该设备涉及耗材使用，提供使用耗材报价。
（四）分标4：牙科综合治疗机
采购参数1
1.24V 直流静音电动椅（靠背防撞保护装置 ) 病人椅安全保护功能，双重保护人机安全
2.冲痰 / 漱口自动给水系统
3.九个记忆位控制系统（集成电脑板 /USB 线连接）
4.下挂式工具盘（气刹装置 / 互锁）大面积器械盘
5.水 / 气 / 电总开关（一键式）
6.手机挂架 / 助手架快接式连管
7.玻璃痰盂（快拆式）
8.双关节无级调节头枕
9.环保皮座垫（手工缝制）
10.圆型脚踏开关
11.电动椅脚控装置
12.强 / 弱吸唾装置(插拔式强 / 弱吸唾装置)
13.外置式储水罐
14.LED 口腔灯（色温 / 照度可调）口腔灯（带摄像系统）
15.照明部分参数
（1）配置 8 个白光源从 8000 1x 到 60000 1x 照度可调
（2）照度范围 90mm*180mm@700mm
（3）色温 5000K±10%
（4）显示指数 CRI：Ra ≥ 90, Rf ≥ 90
（5）灯光控制模式：手持遥控和红外感应开关
16.摄像头参数
（1）分辨率 全高清 1080P
（2）30 倍光学变焦
（3）对焦范围 450mm~1000mm
（4）手动自动对焦功能切换
17.存储设备参数
（1）视频格式 MP4
（2）图片格式 JPG
（3）视频输出 HDMI，网络流媒体支持 RTSP 协议
（4）标配 U 盘 128G，1080P 可录 10 小时
（5）可外接 2T 移动硬盘，录制时长达 200 小时
18.LED 观片灯
19.三用喷枪（冷 / 热）
20.内置 / 外置式地箱
21.配置医生座椅
22.技术参数
（1）电源要求：AC220V, 50Hz/60Hz, 400VA, 接地
（2）水源要求：压力不小于 0.2MPa, 流量大于 10L/min
（3）气源要求：压力 0.6-0.8MPa, 流量大于 80L/min
（五）分标5：人体成分分析仪
采购参数1
1.工作原理：多频率生物电阻抗测量法（BIA法）。
2.输出指标：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估及结果打分等。
3.肌肉评估：对上下肢分别进行肌肉平衡和不平衡评估；对上下肢分别进行肌肉不足、正常和发达评估。
4.肥胖分析：采用体脂肪量、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段四个指标进行肥胖综合评估，并提供正常范围参考值。
5.体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪低体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并采用坐标轴图示。
6.体重测量范围：5-250kg。
7.产品使用期限：≥8年。
8.提供电脑管理软件及相应著作权证，便于系统上位机电脑控制和系统对接。
二、报价提交材料
1.报价表（参照附件2报价材料格式提供）
2.资格证明文件，按询价比选公告中供应商资格要求提供复印件（加盖公章）
3.法定代表人身份证明
4.货物参数响应表
5.其他材料：如产品授权材料、质保及售后服务承诺、产品彩页（附有设备参数）等
以上材料各一份，加盖公司或者企业公章方可有效，同时，否则按无效应标处理。
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