附件1

南宁市武鸣区中医医院第二批医疗设备采购项目

采购需求

- 一、采购参数

- 说明：标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足该报价作无效处理。所有设备的质量保证期不少于3年。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时提供产品“三包”服务，每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

- （一）全自动凝血分析仪

采购参数

1.检测项目： PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP等项目；

2.检测速度：PT检测速度≥400 T/h，综合速度：四项≥200T/h，五项≥200 T/h，六项≥200 T/h；

3.凝血6项（PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP）综合试剂成本上控价≤30元/人；

4.APTT纠正试验：可全自动完成APTT纠正试验；

5.样本位：样本位≥60个试剂位：试剂位≥42个具有冷藏试剂位，冷藏温度≤16℃，反应杯装载容量≥1000个；

6.急诊优先，允许急诊样本随时插入并优先检测；

7.试剂针具有液面传感器，可监控试剂余量并及时报警；

8.异常样本标识：能自动识别并提示溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）等异常样本；

9.支持接入医院LIS/HIS系统双向通讯；

10.本地化售后管理，响应速度快。

- （二）分标2:肛肠坐浴机

采购参数

▲1.仪器采用微电脑控制，操作简便、可靠，智能化程度高。

2.配合药物坐浴，温度可调（36℃～47℃），控温精确，加热器带有多重保护，可针对性的使用多种不同辅助药物，互不影响。

▲3.设备具有患处发泡清洗功能，并且能自动排水。

4.多种处方程序（≥3种程序，单程序治疗时间≤20分钟）。

▲5.独立烘干器的热风烘干系统。

▲6.符合国家标准检测要求。

7.语音提示和一键式操作。

8.电源：AC220V±20%；电源频率：50Hz±1Hz；单台功率≤3000W。

9.激光波长：半导体激光器，连续波，650 nm±20%。

10.激光最大输出功率：40mW±20%，治疗端面光斑大小：5.5mm±20%。

11.使用年限≥8年，质保三年。

- 12.该设备涉及耗材使用，请备注是否为专机专用耗材，同时提供使用耗材报价。

- （三）分标3：床旁ACT（活化凝血时间检测仪）

采购参数

1.用于体外定量测定全血样本中的激活全血凝固时间；

2.检测分析方法：电化学法 、免疫比浊法、磁珠法等；

3.配套试剂：配套原厂研发生产的凝血测试PT/APTT/TT/FIB/ACT；

4.采血量≤30ul/测试；

5.测试速度：完成5个检测项目时间≤10分钟；

6.检测通道：≥1个检测通道；

7.屏幕：≤4.5寸彩色触摸屏；

8.设备内置质控程序；

9.结果数据管理：可存储≥300条历史记录，12条质控记录；

10.内置条码扫描器，能自动读取条码；

11.可用USB2.0接口或者蓝牙连接外部打印机；

12.通讯硬件接口：网口、RS232串口、打印机接口；

13.通讯：支持医院LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙；

14.电池：标配锂电池；

15.电源：电源适配器AC220V  50Hz，输入功率50VA；

16.整机重量≤1000g。

- （四）分标4：三类双通道注射泵

采购参数1

▲1.产品使用期限≥10年，具有三类医疗器械注册证；

2.双通道为主机一体化设计，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能；

3.注射精度≤±2%；

4.速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h；

5.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

▲6.支持注射器规格： 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml；

7.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推；

8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

9.注射模式≥7种；

10.显示屏≥3英寸；

11.全中文软件操作界面；

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色；

14.报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

16.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

17.注射速度5ml/h情况下，电池工作时间≥4小时。

- （五）分标5：气压治疗仪

采购参数

1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能或空气压力波治疗仪功能；具有多种治疗模式可选，治疗部位：双下肢；

2.治疗压力、治疗时间可调节, 多档充气速度可选, 具备报警提示功能 ；

3.主机重量≤4.0kg,设备便携，可直接放上床上进行治疗；

4.一键式操作，操作简单，设备噪音≤50分贝 ；

5.主机具有压力检验、漏气检测等功能；

6.具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全；

7.配备可充电的锂电池，在断电的情况下工作≥ 3 小时 ；

- 8.附属件单独报价。

- （六）分标6：亚低温治疗仪

1.制冷工作原理：半导体制冷技术。

2.输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

3.支持体腔、体表温度测量，支持水温实时动态显示。

4.水温测量范围：10℃-40℃，分辨率为1℃。

5.水温测量精度：±0.1℃，水温控制精度：±0.3℃。

6.空载降温速率：≥2.0℃/min，负载降温速率：≥2.5℃/h。

7.关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

8.程序：内置≥5个常用固化程序，方便紧急时使用。

9.具备报警功能和温度趋势存储与回顾。

10.具有温度保护功能，工作噪声≤55dB（A)。

11.附属件冰毯冰帽，单独报价。

- 二、报价提交材料

1.报价表（参照附件2报价材料格式提供），设备名称以注册证为准

2.资格证明文件，按询价比选公告中供应商资格要求提供复印件（加盖公章）

3.法定代表人身份证明材料（参照附件2格式第2点法定代表人身份证明书、授权委托书等）

4.货物需求响应表（提供一份盖章版响应表随报价表一起形成报价材料，另准备一份同样的响应表无需盖章及填写供货公司名称随放在密封文件袋内）

5.其他材料：如产品授权材料、质保及售后服务承诺、产品彩页（附有设备参数）等

以上材料各一份，加盖公司或者企业公章方可有效，同时，否则按无效应标处理。