附件1

南宁市武鸣区中医医院

临时心脏起搏器采购需求及参数

一、采购要求

- 1.标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足该报价作无效处理。

- 2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

- 3.该设备涉及医用耗材使用，请备注是否为专机使用耗材，同时对耗材进行单独报价，并提供相关资质证件及授权。

- 二、采购参数

1.起搏模式包含但不限于：AAI，AOO，VVI，VOO；

2.起搏频率：30-200ppm；输出波形：恒定电流；

3.脉冲幅度： 0.1-25mA；脉冲宽度：0.06-2.0ms；

4.感知灵敏度： 0.4-20mV；

5.频率上限：220ppm；

6.屏幕：能显示心率、心室输出、模式、电池状态；

7.P/R波峰值测量：0.5mV-20.0mV；

8.具有开机自检功能，设备运行过程中不间断实时监控；

9.空白期自动反应；

10.安全性能： 电除颤保护、静电保护；

11.电池使用寿命≥7天；两节IEC LR6型（AA型）1.5V碱性电池；

12.取出电池后的运行不少于30秒；

13.使用年限≥6年。