货物需求响应表（临时心脏起搏器）

| 序号 | 采购需求参数 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起搏模式包含但不限于：AAI，AOO，VVI，VOO； |  |  |
| 2 | 起搏频率：30-200ppm；输出波形：恒定电流； |  |  |
| 3 | 脉冲幅度： 0.1-25mA；脉冲宽度：0.06-2.0ms； |  |  |
| 4 | 感知灵敏度： 0.4-20mV； |  |  |
| 5 | 频率上限：220ppm； |  |  |
| 6 | 屏幕：能显示心率、心室输出、模式、电池状态； |  |  |
| 7 | P/R波峰值测量：0.5mV-20.0mV； |  |  |
| 8 | 具有开机自检功能，设备运行过程中不间断实时监控； |  |  |
| 9 | 空白期自动反应； |  |  |
| 10 | 安全性能： 电除颤保护、静电保护； |  |  |
| 11 | 电池使用寿命≥7天；两节IEC LR6型（AA型）1.5V碱性电池； |  |  |
| 12 | 取出电池后的运行不少于30秒； |  |  |
| 13 | 使用年限≥6年。 |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日