附件1

南宁市武鸣区中医医院第三批医疗设备

采购项目采购需求及参数

- 一、采购需求

- 说明：标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足该报价作无效处理。所有设备的质量保证期不少于3年。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时提供产品“三包”服务，每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

- 二、采购参数

- （一）分标1:全自动生化免疫分析系统

- 1.总体技术要求

- （1）各模块为国产同一品牌；

- （2）样本处理模块：样本位≥150个，急诊位≥5个；

- 2.全自动生化分析模块技术要求

- （1）方法学：终点法,两点法，速率法等多种方法；

- （2）处理能力：生化比色检测速度≥600测试/小时；

- （3）进样方式：轨道式进样，可不停机连续装载；

- （4）试剂冷藏：2-8℃或5-15℃连续冷藏，压缩机制冷方式；

- （5）恒温系统：恒温水浴加热，控温精度37℃±0.1℃；

- 3.全自动化学发光免疫分析模块技术要求

- （1）方法学：非酶参与的直接化学发光；

- （2）处理能力：≥200测试/小时；

- （3）进样方式：轨道式进样，可不停机连续装载；

- （4）仪器试剂位，独立高效制冷系统，温度稳定；

- （5）样本针类型：钢针，无需TIP头降低耗材成本；

- （6）固液分离：反应完毕后固液分离，避免污染；

- （7）可开展项目≥50项，包括但不限于：甲状腺功能类、肿瘤标志物类、性激素类、生长发育类、心肌炎症类、骨代谢类、高血压类及传染病类等。

- （8）配置电脑、打印机,并接入医院信息体统

- 4.涉及专机专用检验试剂请按每人份形成报价材料。

- （二）分标2：生物安全柜

1.噪音等级：≤65dB（A）；

2.照明：≥1000lx；

3.过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；

4.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ；

5.产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；

6.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；

7.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

8.严格的气密性检测；

9.负压风道设有异物过滤结构；

10.每次可使用人数：1—2人

- （三）分标3：手持式全数字超声诊断仪

- 1.扫描方式：电子阵列扫描

- 2.探头频率：凸阵 3.5/5.0MHz，

- 3.扫描深度：凸阵100mm~300mm可调

- 3.显示模式：B、B/M、CF、PW、PDI

- 4.图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪

- 5.电池工作时间：≥5小时

- 6.测量功能：距离、面积、周长、心率

- ▲7.探头与主机连接方式：wifi无线连接

- 8.软件支持系统：苹果 iOS 和安卓 Android，Windows

- 9.图像帧频：20f/s

- 10.使用年限≥8年，平板主机（内存≥500G）