附件1
南宁市武鸣区中医医院
双腔临时心脏起搏器采购项目货物参数需求

    一、采购要求
1.标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足该报价作无效处理。
2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
3.该设备涉及医用耗材使用，请备注是否为专机使用耗材，同时对耗材进行单独报价，并提供相关资质证件及授权。未提供该设备耗材报价视为无效响应。
二、采购参数
[bookmark: _Toc18681]（一）技术参数要求
1.单腔起搏模式：AAI，AOO，VVI 和 VOO
2.双腔起搏模式：DDD，DDI，DOO
3.无起搏疗法：OOO
4.其他起搏模式;快速心房起搏（RAP）和紧急起搏
5.起搏频率：30-200ppm
6.高频起搏：80-800ppm
7.输出波形;恒定电流-方波
8.输出幅度心房：0.1-20mA;心室：0.1-25mA
9.脉宽心房：1.0ms;心室：1.5ms10.AV
10.延迟：20-300ms
11.灵敏度心房：0.4-10mV, ASYNC；心室：0.8-20mV, ASYNC
12.不应期心房：150-500ms
13.电池：2-AA 电池（1.5V）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]14.电池寿命：在频率为 70 次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7 天
15.屏幕显示;上下两个屏幕显示
16.显示参数;心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态
17.指示灯;心房和心室起搏感知指示灯
18.自检功能;开机自检
19.暂停键;暂停起搏和感知20.DOO/紧急键;按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏
20.安全性;电除颤保护、静电保护
21.其他要求;起搏感知状态栏、锁屏、起搏暂停模式
电池取出后持续工作： 30s、心房追踪自动调整 PVARP 和 AV 间期、上限频率、LED 背景灯、自动 PVARP、时间违规/警告、自动调整、安全模式
[bookmark: _GoBack]22.设备使用年限≥6年，设备在全国装机量较大，有完善的售后服务体系，
▲二、配置要求
1.双腔临时起搏器主机 1 台
2.两节 LR6 规格（AA 规格）碱性电池
3.电极线两根4 患者电缆两根

