附件1
南宁市武鸣区中医医院
医用控温仪采购项目货物参数需求

    一、采购要求
1.标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足将列入考量前提。
2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
二、采购参数
[bookmark: _Toc18681]（一）技术参数要求
1.电源: 220 V±22 V、50 Hz±1 Hz  ；
2.输入功率：＜500W ；
3.配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，加水方便，确保转运中无水溢出；
4.制冷方式：采用直流变频微型压缩机控温技术；
5.治疗模式：手动降温，手动升温；
6.水路通道：双通道；
7.目标水温设定范围：制冷设定范围：5.0℃～25.0℃；制热设定范围：32.0℃～39.0℃，步进0.1℃；
8.目标体温设定范围：降温设定范围32.0℃～38.5℃，步进0.1℃；升温设定范围30.0℃～37.0℃，步进0.1℃；
9.体温传感器监测范围：28℃～43℃，允差：±0.2℃；
10.报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警，体温超限报警，缺水报警，循环液流速低报警，电量低报警，设备故障报警等；
11.核心体温监测方式：膀胱或食道温度；
12.主界面具有实时循环流量监测和显示功能；
13.主界面具有患者体温变化趋势提示功能；
14.设备可实时显示患者体温、目标体温、水温全过程变化曲线；
▲15.≥8寸彩色液晶触摸屏，操作简便，可显示工作模式，温度参数等；
▲16.数据存储和导出功能：设备可查阅和保存≥4800小时患者治疗数据，也可以导出供临床研究使用；
17.体积小巧，体积≥386×250×274mm，重量≤12kg。可在户外、救护车、转运车上使用，具备院前、院间转运功能；
18.设备使用年限≥5年。
▲二、配置要求
1.主机   1台
2.温度传感器  1条
3.连接管  2组
[bookmark: _GoBack]4.必须适用于院内体外膜肺氧合STM001设备
